压力容器维护保养服务需求

一、服务内容

为医院现用的压力容器（详见附件清单）提供维修保养服务，办理压力容器及附属安全阀年检的相关约检，配合定期检验及年度检查的现场配合等工作。

二、资质要求

具备压力容器维修改造D级及以上资质，满足我院压力容器维修维护的相应资质和能力。

三、服务要求

1.服务提供方按照《压力容器安全技术监察规程》TSG 21-2016、《特种设备使用管理规则》TSG 08-2017的规定和要求对压力容器进行维护保养和维修服务。

2.服务提供方应按照《特种设备安全法》、《压力容器安全技术监察规程》TSG 21-2016、《特种设备使用管理规则》TSG 08-2017的规定和要求办理压力容器相关检验的约送检，配合检验单位定期检验及年度检查的现场检验工作（包含压力容器附属的安全阀、压力表等）。

3.依据《固定式压力容器安全技术监察规程》规定定期对快开门连锁功能进行功能性试验，以确保其功能有效，同时检查快开门各部件的完好性；高温蒸汽发生器，需要定期检查其保温的完好性。

4.每月一次检查压力容器本体及其安全附件、安全保护装置、测量调试装置、附属仪器仪表是否完好，各密封面有无泄露，有无其他异常情况，及时排除潜在的运行故障及安全隐患。

5.每季度一次压力容器的全面检查和保养和风险评估。

6.提供24小时维修及咨询服务，故障报修后到场时间2小时以内，涉及重大安全风险的故障应在30分钟内到场处置。

7.总维保费用包含单价200元及以下的零配件费用，单价超过200元的零配件，经双方议价后另行支付。

8.每次检查后形成检查报告/记录，交医院后勤保障部签字确认。

四、服务期限

2年，一年一签

- 付款方式

按季度付款，经服务质量考核合格后予以支付。

附件 1.压力容器（含压力表、安全阀）维保清单

2.压力容器维护保养服务质量考核表（季度考核）

附件1       压力容器（含压力表、安全阀）维保清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 规格 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通卧式压力蒸汽灭菌器 | XG1.CD-185M |  |  | 1 |
| 2 | 电热蒸汽发生器 | ZFQ-T |  |  | 1 |
| 3 | 电热蒸汽发生器 | ZFQ-T |  |  | 1 |
| 4 | 电热蒸汽发生器 | ZFQ-T |  |  | 1 |
| 5 | 电热蒸汽发生器 | ZFQ-T |  |  | 1 |
| 6 | 脉动真空灭菌器 | SCM-D/JSB |  |  | 1 |
| 7 | 脉动真空灭菌器 | MAST-A |  |  | 1 |
| 8 | 普通卧式压力蒸汽灭菌器 | MOST-T |  |  | 1 |
| 9 | 简单压力容器 |  |  |  | 1 |
| 10 | 简单压力容器 |  |  |  | 1 |
| 11 | 弹簧式安全阀 | A28Y-16C | 公称通径 | 25mm | 1 |
| 12 | 弹簧式安全阀 | A28Y-16C | 公称通径 | 25mm | 1 |
| 13 | 弹簧式安全阀 | A28H-16P | 公称通径 | 25mm | 2 |
| 14 | 弹簧式安全阀 | A28Y-16C | 公称通径 | 25mm | 1 |
| 15 | 弹簧式安全阀 | A28H-16C | 公称通径 | 25mm | 1 |
| 16 | 弹簧式安全阀 | YA1A0.25/25 | 公称通径 | 25mm | 1 |
| 17 | 弹簧式安全阀 | YA28W-10P | 公称通径 | 25mm | 1 |
| 18 | 弹簧式安全阀 | 新华灭菌器专用 (SV-1) | 公称通径 | 25mm | 1 |
| 19 | 弹簧式安全阀 | 新华灭菌器专用 (A17W-16P) | 公称通径 | 25mm | 1 |
| 20 | 弹簧式安全阀 | YA1A0.25/15 | 公称通径 | 15mm | 1 |
| 21 | 弹簧直接载荷式安全阀 | A28X-16T | 整定压力 | 0.3MPa | 1 |
| 22 | 安全阀 | YA28W-16P | 公称通径 | 20mm | 2 |
| 23 | 安全阀 | YA28W-16P | 公称通径 | 15mm | 2 |
| 24 | 安全阀 | DA22F-40P | 公称通径 | 10mm | 8 |
| 25 | 压力表 | 新华 | 量程 | -0.1~1.5MPa | 1 |
| 26 | 压力表 | 新华 | 量程 | -0.1~1.5MPa | 1 |
| 27 | 压力表 | 新华 | 量程 | 0~1.6MPa | 1 |
| 28 | 压力表 | 新华 | 量程 | 0~1.6MPa | 1 |
| 29 | 压力真空表 | 千樱灭菌器专用 （方形96mm） | 量程 | -0.1~0.5MPa | 2 |
| 30 | 压力表 | 千樱灭菌器专用 （方形96mm） | 量程 | 0~0.6MPa | 1 |
| 31 | 内室压力表 | 新华灭菌器专用(100mm) | 量程 | -0.1~0.5MPa | 2 |
| 32 | 夹层压力表 | 新华灭菌器专用(100mm) | 量程 | -0.1~0.5MPa | 2 |
| 33 | 压力表 | 新华灭菌器专用(100mm) | 量程 | 0~1MPa | 1 |
| 34 | 内室压力表 | 新华灭菌器专用(100mm) | 量程 | -0.1~0.5MPa | 1 |
| 35 | 夹层压力表 | 新华灭菌器专用(100mm) | 量程 | -0.1~0.5MPa | 1 |
| 36 | 压力表 | 布莱迪 | 量程 | 0-1.6MPA | 2 |
| 37 | 真空表 | 淄博海翔 | 量程 | -0.1~0MPa | 1 |
| 38 | 不锈钢压力表 | 杭州华科 | 量程 | 0-1.6MPA | 2 |
| 39 | 压力表 | 布莱迪 | 量程 | / | 107 |
| 40 | 真空表 | 淄博海翔 | 量程 | / | 19 |
| 41 | 电接点氧压力表 | 0-25MPA | 上海减压器厂 | 12.12.0032 | 9 |
| 42 | 氧气流量表 | 0-25MPA/0-1MPA | / | / | 72 |

附件2   压力容器维护保养服务质量考核表（季度）

| 序号 | 考核内容及分值 | 扣分分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证24小时*365天有工作人员接听电话，初次电话响应时间≤15分钟。出现1次超时响应扣2.5分，扣完为止。 | 10 |  |
| 2 | 现场响应时间：3小时内（特殊情况提供相应证明或情况说明）。出现1次超时响应扣10分。 | 20 |  |
| 3 | 对设备提供一年4次定期巡检，每季度1次。缺少1次扣20分。 | 20 |  |
| 4 | 检验检测后提供检验检测报告单，检验检测内容包括：记录并安排检验检测时间；对设备及相关管路动、静态进行检查；确认各项技术指标及性能安全可靠；了解设备状况；运行环境检查；安全运行等，每季度提供1次服务报告，装订成册。缺少1次扣15分，项目不全等情况1次扣5分。 | 15 |  |
| 5 | 建立设备服务档案，包括但不限于：服务标签、安装信息、维护历史记录、设备状态评估报告等，长期归档，统一管理和服务。未达到要求扣10分。 | 10 |  |
| 6 | 及时提交压力容器、压力表、安全阀的送检，未能及时完成扣20分 | 20 | 因超期未检对甲方造成负面影响或损失的，乙方承担赔偿责任。 |
| 7 | 及时提交压力容器、压力表、安全阀的校准证书，缺少一份扣10分。 | 20 |  |
| 说明 | 1.考核总分100分，1-7项为缺陷扣分项，考核结果≥90分为合格，低于90分，每1分扣除考核季度服务费10%；低于70分，甲方不支付考核季度服务费用。 |  |  |